**报价表**

广西壮族自治区胸科医院：

我公司收到贵院关于采购医疗设备的询价函，现将报价回复如下：

表1 设备报价

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **生产厂家、品牌、规格型号** | **数量** | **单价（万元）** | **金额（万元）** |
| 1 | 暖风机 |  | 1台 |  |  |
| 合计： |
| 注：设备报价指货物、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。 |

表2 暖风机部分参数及相关情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **内容** |
| 1 | 充热空气式加温，具有气流量大、加热快、噪音低、温控精准等特点。适用于低温患者物理升温以及保持体温的患者。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | 液晶显示屏：显示热空气实时温度、显示当前设定的温度、显示当前是热风输出还是自然风输出、显示当前风量等级等工作状态信息。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 3 | 主机面板具有一键式温度设置，包含自然风键、38℃、43℃快捷键。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | \* 主机面板具有温度调节键，0.5℃步进，20档可选。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | \* 主机面板具有风量调节键，6档可调。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 6 | \* 温度调节范围33-43℃、0.5℃步进。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 7 | \* 控温精度±0.5℃ 。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 8 | 声音、光电、图文三种同步报警提示 。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 9 | \* 高温危险报警：温度持续1分钟≥48℃，主机报警、自动停止工作。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 10 | 报警功能包含：高温危险报警、温度失调高、温度失调低、加热器故障报警、风机故障报警、 传感器故障报警等。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 11 | 温度失调高报警：当导气管出气温度连续3分钟高于设置温度1℃以上，发出两种报警。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 12 | 温度失调低报警：当导气管出气温度连续3分钟低于设置温度1℃以上，发出两种报警。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 13 |  设备具有工作模式：自然风模式、温控模式。自然风模式：设备不对气体进行加温，直接用风机送出压缩气体温控模式：设备对气体按照预设温度加温，设备具有高精度传感器和温控算法，保证加温的精准度。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 14 | \* 进口风机，风机最大转速≤8500转/分钟。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 15 | 风量6档可选 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 16 | \* 出气压力＞2600Pa。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 17 | 毯型分为一次性使用和重复使用两种可选。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 18 | 一次性使用毯分为无菌型和非无菌两种可选 。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 19 | \* 重复使用毯可以漂洗、高温高压灭菌。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 20 | 毯型21种可选，包括不限于：半身盖、全身盖、全身垫、儿童毯、肩部毯等不同规格型号。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 21 | 符合I类BF型电器安全要求、环境要求。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 22 | 正常工作条件：环境温度＋10℃～＋40℃、相对湿度30％～75％、大气压力700hPa～1060hPa。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 23 | 设备质保期 |  年 |

联系人： 联系电话：

单位：（盖章）

 2024年 月 日