## Sheet1
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 最高单价（元） | 最高金额（元）
1 | 开放式全自动酶联免疫分析仪（双因子） | 1 | 台 | 1、加样通道：≥2个加样通道，气动置换加样原理，工作中任意两加样通道可分开间距≥300mm，可非等间距吸液、注液。 2、Z工作模式：≥2根金属丝杆传动实现各加样通道的上下（Z方向）运行，精度高，可靠性好，非同步皮带传动。 3、加样范围：5-1000ul，提供所投标产品的注册检验报告为证。 4、加样微板位：≥4个加样微板位，可并行分配标本的微板数≥4块。加样微板位上可同时实现微板加样、振荡、孵育功能。 5、光学定位检测器：≥6个光学定位检测器，扫描样本条码时可自动感应试管架，准确对焦扫码，并用不同颜色灯光显示。 6、标本条码扫描：具备≥1个自动标本条码扫描仪，装载标本时自动扫描标本条码，不可使用手持式扫描枪扫描标本条码。 7、通用试剂位：采用长宽尺寸均＜140mm的提篮式试剂槽，7个试剂盒/槽，或14个试剂盒/槽，非的轨道式长载架，便于实验后整槽提出存入冰箱。试剂位数量≥14个。 8、质控试剂位：采用长宽尺寸均＜140mm质控槽，可摆放质控瓶≥40个/槽，非轨道式长载架，便于实验后整槽存入冰箱，用于放置阴性、阳性对照品及质控品试剂瓶。 9、抓手工作模式：≥1根金属丝杆传动实现抓手上下（Z方向）运行，精度高，可靠性好，非同步皮带传动。 10、振荡孵育模块：≥4个振荡孵育模块，每个模块集成3个功能于一体：微板加样、振荡混匀和控温孵育。孵育时自动加盖密封。 11、洗板机：≥1台独立的洗板机，≥1个洗板头（每台洗板机1个独立的洗板头）。 清洗残留液量≤1μ/孔，提供所投标产品的注册检验报告为证。 12、洗板头运行方式：洗板时，微板托盘静止不动，由洗板头做横向和竖向2个方向移动。其中:洗板头横向移动范围≥120mm，竖向移动范围≥20mm。 13、模块独立：酶标仪有独立的注册证，需与投标产品为同一厂家生产，便于设备的维护；有独立操作软件，可以脱离主系统软件单独使用。 14、LED光源：酶标仪采用LED光源，LED光源数量≥4个，每个波长的滤光片配置对应一个独立的LED光源。 15、使用期限：设备使用期限≥10年，需提供投标产品的铭牌为证。
2 | 全自动免疫印迹工作站 | 1 | 台 | 1 适用范围 适用于医疗卫生机构检验分析部门，基于免疫印迹原理，与免疫印迹的检测试剂共同使用，在临床上主要应用于HIV（人类免疫缺陷病毒）确证，过敏原自免检测、以及其他病毒检测，自身免疫性疾病检测等。 2 加样模块 ▲2.1 加样针 特氟龙钢针和一次性加样针，多种针型可选 ▲2.2 10 µl加样精确度和准确度 准确度（ACC）误差不超过±4.0%，精确度（CV）误差不超过2.0%（提供第三方检测报告） ▲2.3 100 µl加样精确度和准确度 准确度（ACC）误差不超过±2.0%，精确度（CV）误差不超过1.0%（提供第三方检测报告） ▲2.4 1000 µl加样精确度和准确度 准确度（ACC）误差不超过±2.0%，精确度（CV）误差不超过1.0%（提供第三方检测报告） 2.5 液位探测功能 自动电容液位探测 2.6 加样自动处理功能 支持加样自动处理，加样针具备液量跟踪、碰撞提示等功能，使用钢针时支持针体内外壁高强度清洗功能，尽量降低携带污染率 2.7 液体监控功能 支持试剂监控，以信息方式提醒用户试剂管道有/无液体、气泡、试剂等，避免漏加，空加，少加 2.8 样本管兼容性 兼容原始采血管、ep管，冻存管等，支持多种原始管上样 2.9 加样通道 ≥1，可扩展多通道 3 试剂分配模块 ▲3.1 分配1 ml准确度 准确度（ACC）误差不超过±4.0%，精确度（CV）误差不超过4.0% （提供第三方检测报告） ▲3.2 分配2 ml准确度 准确度（ACC）误差不超过±2.0%，精确度（CV）误差不超过2.0%（提供第三方检测报告） 3.3 分配试剂通道 12 通道
3.4 试剂分配针 定制化注液头，防挂液，防溅液 3.5 试剂分配范围 50~5000 µl，试剂分配范围更广 4 废液吸取模块 ▲4.1 吸液通道数 3通道 4.2 吸液针类型 特氟龙钢针 ▲4.3 废液监控功能 支持废液监控，废液满了，具有自动报警提醒功能 5 孵育模块 5.1 温控模块 可在室温～50℃之间调节，以0.1℃为最小调节单位 5.2 温度准确度和波动度 温度值在设定的±1.0℃内，波动度不大于1.0℃ 5.3 孵育模块数 2 5.4 孵育时间 设置范围为0 h 0 min 0 s-99 h 59 min 59 s，以1 s为单位连续可调 ▲5.5 摇床摇摆方式 线性振荡，摇摆速度10 档可调 6 干燥模块 6.1 风速调节功能 支持风速调节，可根据不同膜条调节风速和吹风角度，达到快速风干效果 ▲6.2 加热风干功能 支持加热风干，风干速度1~100可调，多档位可选，减少实验时间 6.3 风机静音性 进口风机，静音性好，运行安静 7 拍照模块 7.1 拍照保存 支持自动拍照和自动保存，仪器可将装置在反应板上的膜条经过试剂反应后自动拍照，并将拍照结果保存至本地 ▲7.2 相机功能 1200万像素工业相机，自动对焦，拍照图片清晰 7.3 自动补光 支持自动补光，拍摄时自动补光 8 判读分析模块 8.1 自动分析结果功能 支持自动分析结果，采用先进的智能AI算法，软件自动分析采集的膜条图片，得出实验结论, 以辅助人工进行判断，在人工审核后形成分析报告 ▲8.2 分析智能化 支持智能分析，支持AI智能分析结果和人工复核结果，确保结果判读准确有效 8.3 分析方式 阴阳性及灰度定性、半定量和定量
8.4 膜条读数要求 无特定读数要求，膜条可在反应槽随意摆放，支持系统自动识别定位膜条，减少人为干预 8.5 数据存储 数据存储容量不限 9 软件功能 9.1 流程灵活性 可以根据不同类型膜条灵活设置不同的反应流程，且流程中的各个模块相关参数均可调整 9.2 结果溯源 支持结果溯源，支持用户权限分级管理，流程及数据可追溯，符合实验室管理要求 9.3 孵育起始位 孵育位的起始位置可自由选择 ▲9.4 液量校准功能 支持液量校准（需搭配专业工具），可根据用户需要对蠕动泵液量进行校准 ▲9.5 项目并行功能 支持项目并行，2个孵育槽可独立运行2个不同的实验方案，多个项目可同步运行 ▲9.6 连续上样功能 支持连续上样，在仪器运行过程中可随时添加样本 9.7 试剂回流功能 支持试剂回流，实验运行当中，用不到的试剂可自动回流，节约试剂，不用等到实验结束再回吸 10 样本录入模块 10.1 条码扫描器（可选） 配置条码扫描器，条码识别器可用于自动扫描样本试管上的条码，能有效避免样本手动添加的混乱，确保实验的准确性 10.2 自动录入功能 支持自动录入，样本可自动录入编号；亦可根据需求人工输入编号 10.3 结果溯源 支持结果溯源，支持用户权限分级管理，流程及数据可追溯，符合实验室管理要求 11 仪器通量 11.1 样本位 64个 11.2 质控位 16个质控和对照品位置 11.3 反应位 60个 11.4 试剂瓶位 12个
3 | 连续性血液净化设备 | 1 | 台 | 一、主机 1.1 全中文引导式互动操作界面，图文并茂的操作指引 ★1.2 不少于6泵（含一个肝素泵/钙泵），提供全面CRRT治疗方案 1.3 不少于4个独立高精度电子秤（颜色标识），均配备LED彩灯，分别监控血泵，血泵前泵，置换液泵，透析液泵，废液泵等 1.4 4个夹管阀，允许治疗期间控制前/后稀释比率 1.5 一体化整机和预连接管路，自动视觉检测配套部件安装是否到位，人体工程学设计 ★1.6 防静电装置：防心电监护的静电干扰；防除颤CF型应用部分 1.7 一体化条形码阅读器，自动识别配套型号、追踪配套使用情况，自动设定治疗范围 二、操作屏幕 2.1 不小于14英寸彩色液晶触摸屏，配合内置智能软件更方便使用。配合一站显示关键治疗数据（处方，流量，压力，抗凝等） 2.2 快速自动预充程序，上机自动视觉检测配套部件安装是否到位 2.3 治疗历史屏实时显示总滤过量，置换液量，透析液量，血泵前液量和治疗时间，方便记录同时保证病人安全。 2.4 主界面连续显示所有治疗参数，包括以图形显示的压力值如：滤器压力降和TMP（跨膜压）等 三、治疗模式 ★3.1 可选择的CRRT治疗方式： 3.1.1 连续静脉静脉血液滤过（CVVH） 3.1.2 连续静脉静脉血液透析（CVVHD） 3.1.3 连续静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF） 3.1.4 缓慢持续超滤（SCUF） 3.2 开放系统可联合不同的滤器扩展新的治疗,包括血液灌流 （HP）、血浆置换（TPE）、吸附、ECMO等 3.3 在不更换、不手动分离配套管路下实行： 3.3.1 前稀释CVVH/CVVHDF
3.3.2 后稀释CVVH/CVVHDF 3.3.3 前加后稀释CVVH/CVVHDF 3.4 抗凝选择：无抗凝、肝素、枸橼酸/钙、萘莫司他等 四、流速范围 4.1 置换液速度：0-8000ml/h ；增量:10ml/h 4.2 血液流速：10-450ml/min；增量:1ml/min 4.3 透析液速度：0-8000ml/h；增量:10ml/h 4.4 废液速度： 0-10000ml/h ，（置换液 + 透析液 + 血泵前补液 +滤出液 ≤ 10,000 ml/h） 4.5 血泵前泵（PBP）：0-4000 ml/h, 增量:2ml/h 4.5 患者脱水：0-2000 ml/h；增量：5ml/h 4.7 精确度：±10% 五、压力监测范围 5.1 输入压：-250- +450 mmHg，精准度：±15 mmHg 5.2 回输压：-50- +350 mmHg，精准度：±5 mmHg 5.3 滤器前压：-50- +450 mmHg，精准度：±15 mmHg 5.4 废液压：-350- +400 mmHg，精准度：±15 mmHg 六、液体控制 6.1 液体平衡秤：不少于4个电子秤 6.1.1 分别监测透析液、置换液、血泵前输液的使用和排出的废液量等 6.1.2 称重范围：0-15kg；精度：0-5200g±7.0g，5200-11000g±14.0g 6.2 直接静脉血液加温，避免产生气泡 七、报警及安全系统 7.1 具备4个以上独立检测压力传感器：滤器前压力传感器;废液压力传感器;血液入口压力传感器;血液回路压力传感器。 7.2 静脉壶液位传感器，自动维持液面高度。 7.3 软件智能调节废液泵转速，脱水量自动补偿功能 7.4 抗静电装置，避免对ECG（心电图）、监护仪的干扰，防除颤CF 型应用部分
7.5 自动回血，可预设回血量，回血速度，一键触控，液体管理更精准；可临时中断循环程序，以适合危重病人 7.6 优化智能报警系统，配备报警解除的图文提示，提供自清除压力报警供临床参考 7.7 漏血探测器；当废液流速低于5500ml/h时，Hct25%，漏血>0.35 ml/min；当废液流速最高时，HCT 32%，漏血>0.50 ml/min 7.8 超声空气探测器：可探测单个容积≥ 20μl气泡 7.9 底座漏液探测器：漏液监测精度≤50ml ★7.10 配备后备电源：电池充满电，断电情况下可维持治疗30分钟以上；断电模式下：血泵，置换液泵，透析液泵，废液泵，血泵前泵，肝素泵均运转 八、耗材及管路安装 ★8.1 使用一体化耗材：管路和滤器预连接避免污染，颜色标示易于安装，避免误操作，上机自动视觉检测配套部件安装是否到位 8.2 使用能吸附清除血液内细胞因子等炎症介质的滤器和管路配套，可以更好地进行无抗凝治疗 8.3 条形码阅读器：自动识别配套型号、追踪配套使用情况；自动设定治疗设定范围 8.4 一体化预连接管路，全自动安装泵管、配套快速预冲和自检 8.5 滤器与管路总容量50ml-200ml；减少影响病人血液动力学稳定性 8.6 全血管路极大减少血液与空气接触，降低凝血风险，减少血液丢失，有效改善病人对治疗的耐受度 8.7 可满足从小儿到成人不同年龄段的治疗模式 8.8 处方保存功能，可一键调出已存处方，缩短上机时间 ★8.9 无需增加其它设备/配件就可以使用枸橼酸或者肝素抗凝，自动识别注射器型号，如20ml、50ml等多型号注射器。 九、加温器 9.1 血液加温仪直接加热静脉血液，不受治疗流速影响，治疗中断期间加热不中断。可避免含碳酸氢盐液体加温引起的沉淀问题 9.2 设定目标温度后，可依据参数变化自动调整回血温度，实现智能精准血液加温
9.3 精确控制回血温度35-38℃，有助于降低连续性血液净化的低体温发生率，连续可调：0.5℃/档 十、计算机网络接口 ★10.1 具备计算机网络接口RJ-45 以太网接口、RS-232 串口、USB2.0 端口，远程报警连接，远程访问自动存档 10.2 自动数据存储不低于90个小时的治疗信息，可通过存储卡转移资料 10.3 软件操作系统可升级
4 | 便携式彩色多普勒超声仪 |  |  | 一、系统配置： ▲1.1 ≥15.6”宽屏高分辨率无闪烁液晶全触摸屏LCD显示器； 1.2 配备一体化台车，具备探头穿接口连接于主机，台车探头接口≥4； 1.3 台车具有内置备用电池组，扫查时间≥3小时； ▲1.4 特殊探头技术：具有面阵技术、单晶体技术； 1.5动态宽波束发射与接收信号，连续动态接收聚焦。 二、二维成像： 2.1所有探头均为宽频、多点变频探头，所有基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示； 2.2自动组织优化，一键式自动优化图像多种参数； 2.3 智能化超清成像、超清斑点噪声抑制技术，分多级可调； 2.4 心尖扩展成像：相控阵心脏探头采用凸阵扩展技术，实现心尖宽视野显示。有效显示视野≥120度； 2.5 二维灰阶血流显像：非多普勒原理，直接提取微弱的血细胞回声进行成像，实时观察血流动力学情况，避免了彩色的叠加和外溢。 三、彩色多普勒血流成像单元 3.1 双屏同步显示二维和彩色血流图像，彩色多普勒频率独立可调； 3.2 能在冻结和回放的彩色模式下，再次调节彩色图谱、编码方式、方差模式、彩色/组织优先、彩色增益、彩色反转、彩色基线、彩色叠加等多项参数，应用于诊断； ▲3.3 具有内置原厂冠脉血流显像软件，能有效去除心腔彩色噪音，显示冠脉血流信号。 四、频谱多普勒显示单元及分析系统 4.1 自动频谱优化技术，一键控制，自动调整频谱至最佳范围; 五、组织多普勒成像单元 ▲5.1实时一键式组织速度图成像、组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像； 5.2主机在线同时显示8个节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线。
|  | 1 |  | 六、超声造影 6.1 编码脉冲反向谐波技术和超声调制信号用于造影剂成像； ▲6.2 支持左心室造影； ▲6.3 具备超低机械指数心肌灌注造影模式，且具有Flash独立按键击破造影微泡再灌注功能； 6.4 支持实时三平面造影； ▲6.5 支持负荷超声成像下的左心造影； ▲6.6 具有双时钟计时，存储时间长短可调； 6.7具有在线及离线时间-强度曲线分析工具； 6.8扫描教练：提供心脏超声的标准切面以及扫查技巧和方法视频及图片指引。 七、测量和分析 7.1 具备心脏频谱自动识别功能：在获取频谱后，系统可智能识别该频谱来源并进行自动测量； ▲7.2心脏频谱自动测量：可对心脏瓣膜彩色血流频谱及组织多普勒频谱进行多个心动周期的识别并命名，同时进行自动测量并将结果导入到报告系统（包括：E峰、A峰、EDT、E’、E/E’、AV Trace等参数）； ▲7.3 具备在二维图像模式下的心脏腔室自动测量：智能识别心室收缩末和舒张末时间点，自动测量左室内径、室间隔及左室后壁厚度、EF值等信息，提高心脏腔室测量的准确率和重复性； ▲7.4 具备自动左心室单平面和双平面射血分数测量，支持无心电图的智能识别； 7.5 自动二维心功能测量，支持单平面和双平面计算； 7.6组织多普勒定量分析技术: 实时组织多普勒速度彩色显示，单节段运动速度曲线、8个节段运动速度曲线同步显示、同一时间点的不同节段运动速度同步显示; 心肌运动同步性定量分析，快速直观显示峰值速度、达峰时间、间隔侧壁延迟、间隔后壁延迟、基底最大延迟、所有节段最大延迟等多种参数，并具有≥12节段心肌的牛眼图显示； ▲7.7在线斑点追踪定量分析: 自动心内膜边界追踪，分析心肌收缩期长轴峰值应变、收缩后收缩指数（PSI）、提供17和18节段牛眼图显示、曲线显示模式、解剖M型显示模式等。支持在常规心脏探头、经食道探头。
7.8血管内中膜自动测量:血管前壁和后壁均可自动测量，自动优化测量曲线，可以和血管造影相结合。自动给出分析报告，包括采样点数量、均值与标准差等； ▲7.9具备应变式弹性成像，可支持腹部及小器官应用。 八、探头工作频率范围: 成人相控阵探头：1.0-5.0MHz； 成人凸阵：1.0-5.0MHz ； 电子线阵：4.0-12.0MHz。
5 | 复合式冷热消融系统 | 1 | 台 | 1 适应症：用于患者全身实体肿瘤的冷冻消融治疗 2 安全性能：安全符合GB9706.1-2007《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》的要求及YY 06/78-2008《医用冷冻外科治疗设备性能和安全》的要求。 3 电磁兼容性：符合YY0505-2012《医用电气设备第1-2部分安全通用要求并列标准电磁兼容-要求和试验》的要求。 4 设备噪音：工作时的噪声不大于65db(A)，不包括3S以内的非持续和非周期性噪声。 5 电源：交流 220V±10%，频率 50Hz；输入功率：≤2400VA 6 触控显示屏，屏幕尺寸≥15 吋，可以 360︒自由旋转 7 冷冻消融针通道数量≥8 个，所有通道均可实现试刀、固定、冷冻、复温、停止等功能； 8 每个通道独立调整冷冻功率从10％至100％，每次增减 10％；各通道之间互相独立； 9 冷冻工作气源：氩气、氮气、液氮、二氧化碳 10 冷冻工作压力：≤1500psi 11 复温工作气源：氮气、电加热、酒精、氦气 12 冷冻消融针整体长度≥2.5米，整体成型，针头、手柄、输送管、接头相互之间均不可拆卸 13 ▲冷冻消融针直径≤1.5mm，手柄有弯型90°和直型180°两种 14 ▲冷冻消融针有效冷冻区长度包含5\10\15\20\25\30mm六种 15 冷冻消融针针头温度：最低-180℃ 16 针头温度降温速度：60 秒内可降至-100℃以下 17 ▲复温速度： 冷冻结束后开启复温，90 秒内可拔出冷刀 18 ▲温度监测：针尖靶向区内部自带测温电偶，实时监测肿瘤中心温度
6 | 流式细胞仪全自动前处理系统 | 1 |  | 1.样本通道：1~96个 2.样本管类型：兼容3ml、5ml采血管（带盖上机）； 3.样本类型：支持全血、血清、血浆等样本类型 4.混匀方式：具有整板混匀功能 5.移液范围：5-1000μl 6.移液精度：±1ul（10μl）；±5μl（100μl）；±10μl（1000μl） 7.移液重复性：CV< 5%（10μl）；CV< 2%（100μl）；CV<1%（1000μl） 8.移液通道：4通道 9.液面探测：每个加样通道均具备液面探测功能，具有凝块检测、液量检测的报警功能 10.离心机：具有离心功能，转速50-3000rpm，可调转速。 11.振荡孵育模块：恒温振荡孵育；适配96孔深孔板、40管流式管载架，整板振荡混匀 12.梯度稀释载架： 承载16个EP管的载架。 13.避光试剂位：试剂位避光，恒温2-8℃。 14.反应板位：1块反应板位，支持40孔流式管载架、96孔深孔板。 15.进样功能：前处理仪器连接流式细胞仪后，可以完成96孔深孔板、40孔流式管的自动送样、混匀。 16. 生物安全：紫外灯+HEAP高效过滤网过滤网
7 | 医用光学显微镜 | 3 | 台 | 生物显微镜一 ▲1、光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离45mm。 2、照明系统：内置长寿命LED光源，内置透射光柯勒照明 3、三目观察筒：视场数≥20，瞳距调节范围为48-75mm，铰链式 4、目镜：10X，带眼罩，视场数≥20 ▲5、物镜： 4X平场消色差物镜, NA ≥0.1, 工作距离≥18.5mm 10X平场消色差物镜, NA≥ 0.25, 工作距离≥10.6mm 40X平场消色差物镜, NA ≥ 0.65, 工作距离≥0.6mm 100X万能平场半复消色差油浸物镜, NA≥ 1.3, 工作距离≥0.2mm 6、防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理 7、带专用防尘罩。 ▲8、数码成像系统 1）与显微镜兼容，分辨率>1280万， 2）曝光方式：自动、手动 ▲9、配备骨髓软件： 1）应用范围：对骨髓、血细胞显微图像进行处理分析，同时输出规范格式图文一体化报告单； ▲2）细胞统计计数：可由操作人员选择相应细胞，系统根据所选细胞自动计算不同细胞的个体数目以及总数，主要有髓片、血片的粒系、红系等各种常用细胞计数，并统计相应的所占百分比及粒红比等； 3）报告单设计与打印：高度灵活的报告单设计调整系统，报告格式任意调整，可通过简单的鼠标拖拉，直观地设计任意多种报告格式； 4）专家系统词库/模板：具备规范的开放性专家系统词库/模板； 5）数据查询、统计功能：快速实用的数据检索、统计、查询功能，可以根据几乎所有的已填的病人资料进行查询，并导出Excel表格及打印统计结果； 6）图像处理与测量分析功能：支持多种专业形态学图像分析功能； ▲7）软件可兼容多种类型电脑系统、打印机。
生物显微镜二 ▲1、光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离45mm。 2、载物台：XY轴均是钢丝传动移动，载物台无齿条结构移动 3、调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。 4、聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，带有蓝色滤色片 ▲5、照明系统：≧20000小时寿命LED光源 ▲6、观察筒：目镜筒垂直方向360可旋转，观察筒水平方向360度可旋转，眼点高度370-432.9mm可调整，视场数≥20. 7、目镜：10X，带眼罩，视场数≥20 8、物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。 ▲9、物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8.0）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.13） 10、防霉装置：在观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理
荧光显微镜 1.光学系统：无限远校正光学系统 2主机：具有明场、荧光、照相、多人共览功能,可扩展暗场、相衬,偏光,微分干涉等功能 3:6 位物镜转换器 4:总放大倍数：>1000x 5:观察镜筒：宽视野三目镜筒，FOV=25mm 6:透射光照明：LED光源 7:可单手操作样夹, 方便同时记录 8、荧光装置： 1）超长寿命多色LED荧光光源,寿命≥10000小时， 2）三色荧光 3）光学接口：标准C接口；数据接口：USB3.0，兼容USB2.0. 4）支持Windows/MAC/OSX操作系统。