## Sheet1
附件2
医疗设备一批技术参数要求表
分包 |  | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 最高单价（万元） | 最高金额（万元） | 分包最高限价（万元）
1分包 | 小分包1 | 1 | 电击转化仪 | 1 | 台 | 1.可进行原核生物、真菌类及哺乳动物细胞的电转化； 2.可根据不同的细胞类型的不同要求，选择不同的脉冲波（指数衰减波或方波）来达到转染目的，具有更加广泛的应用范围，可最大限度地保护样品和提高转染率； 3.PulseTrac技术能显示出样品的电阻大小，提供重复、精确的脉冲波，并保护样品； 4.仪器内储存有细菌、酵母菌和动物细胞等常用的优化的实验方法，便于用户参考使用； 5.用户可以快速编辑自己的方法并存储，一共可以存储144个方法 6.100个实验方法参数的自动存储和记忆； 7.输出波型：指数衰减波或方波；电压：10-3000V； 8.电容10-500V，为25-3275uf，以25uF递增；500-3000V，为10，25，50uf； 9.电阻（并联）：50-1000欧姆，50欧姆增量； 10.样品电阻10-2500V 范围内，最小20欧姆；2500-3000V 范围内，最小600欧姆； 11.方波时间10-500V：脉冲时间0.05-10ms，0.05ms增量；脉冲时间10-100ms，1ms增量，1-10个脉冲，间隔0.1-10秒 500-3000V：脉冲时间0.05-5 ms，0.05ms增量，1-2个脉冲，最小间隔5 ms； 配置： 主机单元、CE模块、PC模块、ShockPod 电击槽、说明书、电源线 | 20 | 20 | 374.1
|  | 2 | 低温高速离心机（2台）（含一个液氮罐、一台4℃冷藏冰箱） | 2 | 台 | 1.最大相对离心力（rcf）： 1.5 ml固定角转： 20,800 × g（14,000 rpm）；5 ml固定角转： 20,913 × g（14,000 rpm）；50 ml 固定角转：20,130 x g (12,100 rpm)；水平转子：4,500 ×g（5,000 rpm）；工作板转子：2,250 ×g（3,700 rpm） 2.转速：200‐14,00 rpm；200‐5,000 rpm，10 rpm 递增；5,000-14,000 rpm, 100 rpm递增； 3.离心力：10‐3,000×g, 10×g 递增；3,000-20,913×g，100 ×g递增； 4.离心时间：1- 99 min，1 min 递增； 5.最大转子容量：4×750 mL 离心管； 6具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能，确保离心安全； 7.可快速、可靠地锁紧或打开转子盖； 8.转子使用寿命可高达 100,000 次； 9. 铝金材质转子, 导热性好，保护温度敏感性样品； 10.具有5 ml Ep固定角转，离心力不小于20,913×g； 11.工作板转子，最大承载高度不小于89 mm； 12.可选10 个加速档和10 个刹车档，保护敏感样品，防止样品重悬； 13.所有转子（除S-4-72、A-4-81、S-4-104 水平转子外）、转子盖、吊篮、吊篮盖和适配器均可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟）； 14.定速计时功能，达到预定转速后才开始倒计时，提高离心重复性； 15.具有气密性转子盖，转子气密性经由英国Porton Down的应用微生物研究中心（CAMR）测试并认证，可高温高压灭菌； 16.温度范围：-9 °C 至40 °C 17.含一个液氮罐（容量≥40L）、一台冷藏冰箱（容量≥315L，温度2-8℃）。 | 20.55 | 41.1
|  | 3 | 多功能红外激光成像分析系统 | 1 | 套 | 1、光源：固态二极管激光器 独立的波长特异性激光器：至少2根，至少包括波长685nm和785nm，双通道独立激发和检测； 激光器使用寿命：≥40,000个工作小时； 激光器强度调节方式：自动或手动调节。 2、雪崩式光电二极管检测器：至少2个； 3、双色检测：至少可同时检测两种蛋白，兼容IRDye 680、IRDye 800CW、DyLight 680、DyLight 800、Alexa Fluor 680、Qdots 705及Qdots 800等近红外荧光染料； 4、扫描速度范围： 5-40cm/s； 5、扫描面积：≥25×25 cm，可根据样品摆放位置自定义扫描区域； 6、扫描分辨率范围：至少为21-337μm； 7、扫描焦距范围：0-4 mm； 8、检测介质：至少包括NC膜、PVDF膜、1-6块96/384孔微孔板、琼脂糖凝胶、“三明治”PAGE胶、裸PAGE胶、蛋白质芯片、组织器官切片、小鼠等； 9、灵敏度：≥1.2 pg （膜上蛋白），≥10 fmol （双链DNA探针）； 10、线性范围：≥6 log； 11、In-cell WestenTM分析：直接在孔板培养的细胞内进行双色western实验，真实反映细胞内蛋白表达量，无需裂解细胞提蛋白，可同时对6块96孔板或384孔板扫描成像并分析数据； 12、EMSA分析：用红外荧光标记替代传统的同位素标记研究蛋白和核酸的相互作用，使用更简便、更安全； 13、均一化方法：至少兼容总蛋白均一化、看家基因均一化等均一化方法； | 89 | 89
| 小分包2 | 1 | 全自动血沉分析仪 | 1 | 台 | 1．用于全自动快速检测血沉，每标本检测时间≤30秒； 2．采用激光光源，对毛细管中的红细胞缗钱状结构形成过程进行动态分析，血沉测定结果与魏氏法具有良好相关性； 3．原始真空抗凝采样管可直接上机，可直接采用EDTA抗凝血进行检测，无须专用检测管； 4. 微量血检测，样本量要求≤175ul； 5. 封闭检测系统，可对真空采血管盖帽穿刺采样，防止污染及符合生物安全要求； 6. 检测过程37℃恒温，保证结果不受周围环境温度干扰； 7．可同时≥60个标本上机批量检测； 8．仪器带自动混匀装置，可自动对血样进行充分混匀后再进行检测； 9．具有电子质控、全血质控及多点质控品，保证仪器的准确性。 | 16 | 16
|  | 2 | 倒置显微镜 Inverted Microscope | 1 | 台 | 主机技术指标： 1.显微系统机架： 1.1无目镜台式细胞成像系统，集18.5英寸的显示屏、倒置荧光显微镜主机和相机于一体，一键开关设备和软件，通过鼠标屏幕操作完成采集和存储功能； 1.2 光学系统：无限远光学系统，固定光路，非正倒置一体式，保证光路稳定性和光学成像的最佳化； 1.3成像方法：荧光成像、明场成像、彩色明场成像、相差成像； 1.4 提供相差成像组件，包括透射光源，聚光镜，相差环等光学组件，配置相差物镜可实现相差功能； 1.5电动Z轴载物台，可通过软件和调焦旋钮调焦，可实现自动聚焦功能，软件自动根据对比度选择最佳焦平面； 1.6 长工作距离聚光镜，工作距离≥60 mm，带一个通光孔径和3个相差环的4位转轮； 1.7 透射光照明：高亮度透射光LED光源，工作寿命大于5万小时，可调强度； 1.8 彩色透射光照明：可进行免疫组化如H&E染色样品的成像，配置三色LED进行成像，软件实时合成彩色图像； 1.9载物台：精密机械X/Y载物台，通过XY旋钮移动，移动速度连续可调，兼容各种容器适配器的插件，至少包含玻片、35mm培养皿、60mm培养皿、通用样品夹等； 1.10荧光光源：配置3个长寿命高亮度LED冷光源，寿命大于5万小时；使用无需预热和冷却，即开即用，荧光滤片电动切换，机器可同时容纳4个荧光通道，配置不低于DAPI、GFP、RFP三种荧光滤片组，荧光滤片组可自动识别，无需软件设置，共有不少于23种荧光激发模块可供选择； 1.11自带暗室环境，在自然光环境下即可进行明场和荧光样本的观察和图片采集； 1.12、配置同品牌活细胞培养装置：可精确控制温度、湿度和气体浓度（温度范围：室温至40℃；CO2范围：0-20%；O2范围：0%-环境值） 2.物镜部分 2.1物镜不低于4个：物镜4×，物镜10×，物镜 20×，物镜 40×； 3.照相机：科研级高灵敏度高分辨率黑白CMOS，物理输出像素不低于320万，分辨率不低于2048×1536 | 56 | 56
|  | 3 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 1 | 套 | 1、能用于细菌的鉴定及药敏测试； 2、鉴定方法采用多参数色谱分析法，药敏方法采用动力比浊法； 3、高度自动化，仪器自动恒温培养、自动阅读分析、评价结果及打印报告，自动储存、备份数据资料； 4、采用真空充填方法加样或自动加样器加样； 5、鉴定细菌谱全面，包括革兰阴性菌、革兰阳性球菌、革兰氏阳性杆菌、酵母样真菌、苛养菌、奈瑟氏菌和嗜血杆菌属等的鉴定。 6、同时处理60人份或以上； 7、得出鉴定药敏结果的平均时间为：6-8小时。 8、有最先进的全部以细菌MIC（最低抑菌浓度）为基础的高级专家系统（AES），数据内含参考来自国际专业刊物的10万篇文献得出的100种耐药机制，2000多个耐药表型，20000个MIC棒状分布图。 9、可同时得出细菌对多类药物的耐药机理，便于熟悉细菌的耐药机理和发现新的耐药菌； 10、除报告试卡中试验药的MIC、敏感度（SIR）结果外，专家系统可按照抗菌素与其它药物的共同活性与交叉耐药性，依据相应规则推导更多额外抗生素的敏感耐药结果，有利于医生进一步扩大选用药物； 11、能快速测定肺炎链球菌的药敏MIC，平均8小时；能鉴定苛养菌，平均6小时； 12、在试验最终报告出来之前，可提早作出部分药物的报告，有利于对病人及时进行治疗。 13、消耗品为封闭式卡片，使用过程及用后处理均能保证操作人员及环境安全，符合环保要求。 14、药敏测试标准包含CLSI（美国）、CASFM（法国）、全球标准，对当前全球关注的MRSA、MRCNS、VRE、HLAR等耐药菌和β-内酰胺酶、ESBLs超广谱β-内酰胺酶耐药机制能进行快速鉴定，并对某些假敏感的结果自动做出修正； 15、鉴定药敏卡独立包装，除配置菌悬液的盐水以外，不需要再添加额外的氧化还原试剂或其他附加试剂。 16、药敏卡定制化，可报告头孢哌酮/舒巴坦、多黏菌素类抗生素MIC结果。 17、中文报告软件可实现双向通讯功能，直接传输打印中文报告，并可完成各种院感数据统计。 | 100 | 100
| 小分包3 | 1 | 内科胸腔镜 | 1 | 台 | 1、采用高清晰度CCD，提供高画质图像。 2、视野角≥120度。 3、景深： 3－100mm。 4、弯曲角度：向上130度，向下130度。 5、先端部外径：≤6.9mm。 6、插入部外径：≤7.0mm。 7、钳子管道内径：≥2.7mm。 8、有效长度≥270mm。 9、带内镜信息记忆功能：内镜有记忆芯片，可将所连接内镜重要参数显示于显示器上。可以用图示的方式提示治疗附件伸出的方向。 | 52 | 52