## Sheet1
附件2
医疗设备一批技术参数要求表
分包 |  | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 最高单价（元） | 最高金额（元） | 分包最高限价（元）
2分包 | 小分包1 | 1 | ﹣25℃冷冻冰箱 | 1 | 台 | 1、温度范围-10°C～-30°C可调节，控温精度0.1℃； 2、有效容积＞260L,外部尺寸：700*705*1665mm;内部尺寸：480*462*1430mm，内胆材质为PS塑料吸附 3、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃； 4、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警； 5、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口； 6、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行； 7、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时； 8、宽电压带，适合187-242V电压下使用； 9、采用HC环保制冷剂和制冷系统，LBA无氟发泡，真正完全绿色环保； 10、搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度； | 1.2 | 1.2 | 124.5
|  | 2 | 生物安全柜 | 1 | 台 | 1、Ⅱ级A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环； 2、单人操作，工作区宽度≥1500mm； 3、具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互；需要提供证明资料； 4、主过滤器：采用超高效过滤器ULPA，过滤效率99.9995%@0.12um，工作区洁净度等级10级； 5、负压通道专门设计异物过滤装置，防止纸屑等异物通过负压通道进入风机/过滤器影响产品正常运行； 6、风机：高性能静音风机，提供稳定的气流模型和层流，高性能风机有效延长过滤器的使用寿命； 7、风速：下降风速≥0.28m/s；流入风速≥0.55m/s； 8、风压传感器可实时监测并显示正压区和负压区的压力，压力变化超限时自动声光报警。同时可实时监测过滤器阻力，数字显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余10%时自动提示； 9、有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示； 10、有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示； 11、具有国家药监总局颁发的三类医疗器械注册证书； 12、企业通过ISO9001 ISO13485 ISO14001 ISO45001。 | 6 | 6
|  | 3 | 倒置显微镜 | 1 | 台 | 1、光学系统：无限远光学系统，整机防霉设计； 2、目镜筒：45度倾斜； 3、目镜：大视野10倍目镜≥22视场，高眼点； 4、照明系统：长寿型LED,内置复眼透镜，照明更均匀； 5、物镜转换器：≥5孔位物镜转换器； 6、滑板：明场及相差观察模块； 7、聚光镜：采用超长工作距离聚光器； 8、相差物镜：10X、20X、40X | 10 | 10
|  | 4 | CO2培养箱 | 3 | 台 | 1、本产品具有医疗器械注册证 2、容积：170L 3、配二氧化碳气瓶，连接管路，减压阀。 4、4寸彩色显示屏，方便观察及操作,可实时查看温度、CO2浓度动态曲线 5、温度控制范围，室温+3℃~55℃ 6、温度均匀性±0.3℃，温度波动度±0.1℃，27点测试；CO2浓度控制范围，0~20%，控制精度±0.1% 7、开门30s，关门后4分钟温度恢复至标准要求以内，关门后4分钟CO2浓度恢复至标准要求以内 8、灭菌功能：90℃湿热灭菌，一键灭菌操作方便，具有第三方检测报告 9、不锈钢304内胆，一体式冲压成型，无支架、无螺钉、圆弧无死角结构，电抛光内胆，方便清洁 10、底部水库式加湿方式，增加蒸发面积 11、具有多种故障报警，超温报警，温高温低报警、CO2浓度超标报警、门开报警，有声音蜂鸣报警、屏幕闪烁报警两种报警方式 12、产品配置PT1000高精度温度传感器。 | 5 | 15
| 小分包2 | 1 | 加热振荡恒温金属浴（2台） | 2 | 台 | 功能：加热，震荡 ； 加热模块：酶标板和2mlX 24的模块； 温度控制范围[℃]：室温~100；温度设定范围[℃]：0~100； 温度控制精度[℃]：±0.5； 时间设定范围：0-99h99min；最大升温速率：>4℃/min； 调速范围[rpm]：200~1500；过温保护[℃]：>100； 工作温度[℃]：10~40； 工作湿度[% RH]：<80。 | 1 | 2
|  | 2 | 高速冷冻离心机（含一台分析电子天平） | 1 | 台 | 1、最高转速:>16000 rpm 2、最大相对离心力:>20000 x g 3、转速精度：±10rpm 4、最大容量：4x100ml 5、定时范围:1秒－99小时59分59秒。 6、温度设置范围：-20℃～40℃ 7、温度精度：±2℃ 8、噪音：≤70 dB 9、选配转子 角转子：12x1.5/2ml；24x1.5/2ml；30x1.5/2ml；48x1.5/2ml ；18*5ml；12x10ml；8x15ml；6x50ml（圆底）；6x50ml（尖底）；4x100ml；6x100ml；12x8x0.2ml；18*15ml；6*15/50ml； 水平转子：4x1x50ml；4x2x15ml；4x5x10/7/5ml；2x96x0.2ml酶标板。 10、支持存储运行程序。 11、转子识别报警，过压欠压报警、电机超速报警、无转子信息报警、制动异常报警等多种报警功能。 | 4.7 | 4.7
|  | 3 | 全自动酶标洗板机 | 1 | 台 | 1.洗头结构设计：96 根注液针单条可控制，96 根吸液针同步控制，8 孔条和 12 孔条可选； 2.具备多点定位吸液功能，每孔残留量<0.7μL，保证清洗干净彻底； 3.二次液体分流技术，确保 96 孔间加液量 CV<1.5%； 4.清洗次数：1-999 次可调； 5.清洗条数：整板或 1-12 条可任意组合，键盘选择控制并指示； 6.清洗方式：单板、双板或多板三种； 7.清洗液加入量：50-950μl/孔可调，间隔 50μl； 8.洗板速度为：5 秒/板/次； 9.洗板位：A、B 两个； 10.浸泡或振板时间：0-999 秒可调； 11.吸液时间：0.1-99.9 秒可调，间隔 0.1 秒； 12.每个洗板程序和包被程序独立存储一种微孔板形状参数； 13.具有废液自动排放功能，可自动排除废液到废液管道； | 6 | 6
|  | 4 | 煮沸消毒器 | 1 | 台 | 1.升降式工作窗，避免医务人员直接接触消毒液和沸水（常温99℃），最大限度的保护工作人员的安全。 2.全智能控制：工作窗自动升降，消毒完成后自动上升。 3.升降功能：工作窗自动升降，消毒完成后自动上升。 4.脚踏控制：脚控开关控制上升、下降和启动消毒。 5.智能控制：自动式控制，智能式补水功能。 | 8 | 8
|  | 5 | 冰冻血浆解冻箱 | 1 | 台 | 1.电源：AC380V、50Hz 2.存 水 量：95Kg±10% 3.水泵流量：＞40Kg／min 4.控温范围：30～45℃ 5.控温精度：±0.5℃ 6.加热功率：3×1500W 7.最大化浆量：24 袋(每袋 50～200ml) 8.解冻时间：≤20 分钟（200ml×12 袋,-20℃扁平冰袋） 9.外形尺寸：810×605×1150（mm）（宽×深×高） 10.重量：90kg | 8 | 8
|  | 6 | ·-80℃超低温冰箱（2台，配套冻存架） | 2 | 台 | 1、规格：有效容积≥550L，立式。 2、精确控温：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃。 3、制冷单元：制冷系统采用两套独立制冷系统。 4、温度均匀性：25℃环境，设定-80℃测试，整机≥20点测试，箱内温度最高点与最低点温度绝对值差≤10℃。 5、报警模式：具备高低温报警、传感器故障报警、高环温报警、开门报警、电压异常、断电报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、系统故障等声光报警功能。 6、蓄电池：标配大容量蓄电池，断电状态可持续为温度报警供电。 7、安全控制：冰箱数据系统符合FDA 21 CFR part 11要求；双锁结构设计,自带暗锁，可用挂锁。 8、箱体保温：高性能V.I.P航空绝热材料+硬质聚氨酯保温层，箱体发泡层厚度≥130mm,VIP保温板厚度≥20mm。 9、储存容量：2英寸标准冻存盒可存储≥400个，2ml标准冻存管≥40000支。 10、制冷剂：无氟环保制冷剂。 11、降温速度：25℃环温时，空载降温到-80℃温度，时间≤300分钟；验收时提供省级以上第三方检测报告。 12、断电回温速度：25℃环温，空载稳定运行断电回温至-50℃时间≥240min。 13、满配冻存架。 | 7.2 | 14.4
| 小分包3 | 1 | 床单位消毒机 | 2 | 台 | 1.采用陶瓷式臭氧发生器，臭氧发生器有超温监测、报警、停机保护功能，有臭氧解析装置。 2.机器配置大功率空压机，抽真空和解析时间短，抽真空效果明显。 3.双管路输出，可同时对两个床进行消毒。 4.自由设定消毒时间，抽气时间，还原时间，解析时间。 5.杀菌率高，能够增白，除臭，驱虫等。 6.臭氧浓度：≥500mg/m3。 7.可手动独立操作，也可一键全自动运行。 8.时钟显示功能，实时显示工作时间以及日期。 9.机器背部设有专用储物柜，方便用户收纳臭氧输出管等物品。 | 0.8 | 1.6
|  | 2 | 心电图机 | 1 | 台 | 1.数字式心电图机，支持12导心电图采集。 2.心电图机一体化平板设计，采集仪模块内置;主机全触控操作，无物理硬按键。 3.具备LAN、USB等传输接口。 4.支持智能操作系统，可远程更新升级。 5.心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi。 6.锂电池额定容量≥10000mAh，在40℃或以下支持5小时以上连续工作。 7.存储量:支持最高100000份心电数据存储。 8.具备支持全导联起搏检测，准确识别起搏信号。 9.心电图机可通过下载获取待检查信息，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。 10.同屏显示≥12导心电波形，支持虚拟15导、虚拟18导技术，12导心电图机可进行虚拟附加导联进行虚拟15导/18导采集，采集完成后，可生成虚拟15导/18导的图谱。 11.心电图机有经过IHE专项测试，可以满足与医疗卫生机构信息系统之间的信息互联、互通、集成共享的要求。 12.对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。 13.记录测值包括:心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。 14.任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能。 15.梯形图生成技术。 16.具有向量分析技术。 17.支持心电事件、起搏心电、晚电位功能。 18.设备满足与医院现有心电信息系统无缝对接，形成信息互联互通，提供心电厂家无缝对接证明函。 | 4 | 4
|  | 3 | 除颤仪 | 1 | 台 | 1、体外除颤监护仪配置：≥8英寸彩色TFT显示屏，分辨率为800X600，界面最多可显示5道监护参数波形。 2、采用双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。 3、支持电极类型：体外除颤电极板、多功能电极片和体内除颤电极板，其中体外电极板为成人/小儿多功能一体型。 4、体外除颤监护仪提供的体外电极板，具有支持充电、放电、能量选择等操作功能，并具备充电完成指示灯。 5、三步即可完成手动除颤操作。 6、体外手动除颤和同步除颤中，除颤能量选择范围为25种，最小为1J，最大为360J。 7、病人阻抗范围：体外除颤：20~250欧；体内除颤：15-250欧。 8、体内手动除颤时，除颤能量选择范围为14种，最小为1J，最大为50J。 9、电池供电情况下除颤监护仪充电至200J小于5s，充电置360J小于8s。 10、起搏模式具有固定起搏和按需起搏。 11、起搏波形：单向方波脉冲，脉冲宽度为20ms±1.5ms。 12、可监测心律失常种类≥23种。 13、体外除颤监护仪提供技术报警和生理报警两种报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。 14、体外除颤监护仪1块电池至少可支持360J除颤200次，单ECG检测≥6小时。 15、体外除颤监护仪配置80mm记录仪，可设置自动打印充电事件、放电事件、自动检测报告、标记事件和12导报告。 16、实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。 17、体外除颤监护仪IP防护等级满足IP44等级要求。 | 5.6 | 5.6
|  | 4 | 全功能诊断型听力计 | 1 | 台 | 一、纯音听力计技术参数 1.产品技术参数 1.1多种操作：单机操作、电脑操作，触摸键给声，安全耐用，有效降低本底噪声. 1.2通道: 两个独立的信号通道 1.3测试频率：气导125～8000Hz，骨导250～8000Hz，共 11 个频点测试强度范围：-10dB～120dB 1.4失真度：气导＜2.5% ，骨导＜5.5% 1.5测试：纯音、啭音、脉冲音测试 1.6掩蔽准确度：-3dB～+5dB 1.7输出接口：气导耳机、骨导耳机、自由声场 1.8信号键：触摸键给声，安全耐用，有效降低本底噪声 1.9麦克风：内置麦克风和喇叭，便于与受试者沟通回话（0～20dB强度可调）； 1.10电脑接口：可接 PC 的 USB 接口 1.11显示屏：LCD显示屏，双行精确数值显示 1.12保护功能：尽可能保护受试者听力不受损害 1.13操作环境：温度 10℃ ～ 40℃，相对湿度≤ 90% ，气压 86KPa～106KPa 1.14预热时间：小于10分钟 1.15尺寸：430mm×300mm×100mm 1.16重量：约3.09kg 二、测听室（双层）技术参数 1.技术参数： 1.1测听室型号：满足纯音听力计测听要求。 1.2测听室尺寸：外尺寸1500mm×1500mm×2400mm，内尺寸1200mm×1200mm×2100m 1.3测听室毛重：600kg、测听室净重：500kg 1.4木箱包装，可满足海运标准。 | 6 | 6
|  | 5 | 无创呼吸机 | 1 | 台 | 1、≥15英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1920*1080，中文操作界面。 2、适用于成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，能够满足危重症患者的无创通气需求，可用于有创通气。具有医疗器械三类注册证。 3、支持高压氧和低压氧，高压氧时氧浓度精确可调（21-100%）。 4、采用涡轮系统供气方式，最大峰流速≥280L/min。 5、通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、自主/时控通气模式S/T、压力控制/辅助通气模式P-A/C、自主/时控通气+模式S/T+、可选升级成比例压力通气模式PPV。 8、呼吸同步增强技术，吸气触发和呼气切换灵敏度自动调节，且支持1-5档手动调节。 9、具有压力释放功能、延时升压和增氧功能。 10、可选升级内源性PEEP实时监测。 11、具备自动漏气补偿功能，最大漏气量≥100L/min。 12、支持识别和设置呼吸面罩类型和呼气端口类型。 13、屏幕显示：多至4道波形同屏显示，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。 14、实时监测并且同时显示病人端泄漏量和总泄漏量。 | 8 | 8
|  | 6 | 遥测心电监护仪 | 10 | 台 | 1.监测参数 1.1标配心电监护，提供HR，ST，PVC测量值，血氧监测，提供SpO2，PR。适用于成人、小儿的监测。 1.2具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值，数据在中央站上显示。 1.3QTc计算公式提供：Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges。 1.4支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析。 1.5血氧饱和度测量范围：0 -100%，来自于血氧的脉率测量范围：20–300 bpm。 可显示弱灌注指数（PI）。 | 2.4 | 24